附件：1、高效液相色谱

| 仪器设备中文名称 |  | 高效液相色谱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备外文名称 |  | High performance chromatography |  |  |
| 预算金额人民币 |  | 70万元/台 |  |  |
| 申购学院 |  | 农学院 |  |  |
| 申购结果 |  | 拟同意 |  |  |
| 申购数量 |  | 1 | 是否进口设备 | 是☑ 否□ |
| 主要 技术 指标 | 1.1 四元泵 1.1.1工作原理：串联双柱塞 1.1.2通道数量：4个 1.1.3流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min 1.1.4最大压力：70Mpa (700 bar, 10100 psi) 1.1.5压力波动：<0.2 MPa or <1% 1.1.6流量准确度：±0.1% 1.1.7流量精密度：<0.05% RSD or <0.01 min SD 1.1.8梯度准确度：±0.5%（全流域范围内） 1.1.9梯度精密度：< 0.15%SD 1.1.10泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞 1.1.11液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况 1.1.12溶剂脱气：内置4通道脱气机 1.1.13 压缩性补偿 全自动，与流动相组成无关 1.2 自动进样器： 1.2.1样品瓶位:多种样品盘选择：2ml样品瓶≥200个； 1.2.2进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留 1.2.3进样体积：0.01~100μL 1.2.4进样准确度：± 0.5% 1.2.5进样量精度：<0.25% RSD 1.2.6交叉污染：0.0004% 1.2.7最大耐压：70Mpa (700 bar, 10100 psi) 1.2.8进样周期：< 8s 1.2.9温控范围： 进样器时, 4-40℃ 1.2.10UDP用户自定义进样，可实现去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能 1.2.11进样线性 r>0.99999（咖啡因水溶液） 1.2.12自动化特点条码读取托盘：空段检测，样品拖盘/孔板识别，库存管理 1.2.13可调系统梯度延迟体积范围：0~230uL连续可调（最小可调单位1uL） 1.3 柱温箱 1.3.1安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况。 1.3.2控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式，即双模式温控。 1.3.3温控范围：5~85℃ 1.3.4温度准确度：±0.5℃ 1.3.5温度稳定性：±0.05℃ 1.3.6容量：最多2支色谱柱，最长30cm 1.3.7升温速率：典型值5 min 从 25°C 升温至40°C 1.3.8降温速率：典型值15 min 从 50°C 降温至20°C 1.3.9管线接头：不锈钢或MP35N材质，耐压1000bar以上，零死体积接口，无需工具手旋拧紧方式，接头与任意主流厂商色谱柱完全匹配不漏液。 1.3.11 温度精度：0.1℃ 1.4 二极管阵列检测器 1.4.1二极管数：1024 1.4.2波长范围：190-800 nm 1.4.3波长准确度：± 1 nm 1.4.4波长精密度：± 0.1 nm 1.4.5分辨率：~0.6 nm 1.4.6带宽：1~100 nm 1.4.7通道数：8 + 3D UV 光谱扫描 1.4.8灯：氘灯、钨灯 1.4.9数据采集频率：125HZ；3D模式下也是125Hz 1.4.10自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证 1.4.11噪声：< ±6 µAU 在254 nm 1.4.12漂移：< 1 mAU/h 在254 nm 1.4.13 线性：2.2 AU 时 <5%（2.7 AU 时通常 <5%） 1.5电雾式检测器 1.5.1雾化气：氮气或空气雾化 1.5.2气体压力70-80psi 1.5.3气体流速4L/min； 1.5.4流速范围：0.2-2mL/min 1.5.5蒸发温控范围：35℃，50℃，70℃ 1.5.6采样率：100Hz 1.5.7预热时间：<30min 1.5.8时间过滤常数：0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.6, 5.0, 10.0 s可选 1.5.9动态线性范围：4个数量级 |  |  |  |

附件：2、一体化荧光显微成像系统

| 仪器设备中文名称 |  | 一体化荧光显微成像系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备外文名称 |  | All-in-One Fluorescence Microscope |  |  |
| 预算金额人民币 |  | 85万元/台 |  |  |
| 申购学院 |  | 动物科学学院 |  |  |
| 申购结果 |  | 拟同意 |  |  |
| 申购数量 |  | 1 | 是否进口设备 | 是☑ 否£ |
| 主要 技术 指标 | 1. 一体化自带暗室仓，XYZ三轴电动载物平台及对焦系统，XY行程≥110*80mm，Z行程≥8mm，分辨率≤0.1um，支持载玻片、培养皿、6-384孔板等。 2. 拍摄元件：高灵敏度黑白制冷CCD相机，芯片尺寸≥2/3英寸，芯片像素≥283万，最大记录像素≥4080×3060，帕尔贴制冷5℃（环境温度-25℃），灰度级≥14 bit，帧率最高≥95 fps。 3. 荧光光源：LED，功率≤40W，波长：全光谱(UV to IR)，波段覆盖350nm-850nm，寿命≥40000h，荧光减光机构：电动减光(0.3%~100%)。 4. 投射光源：LED, 功率≤4W，相差：PhL、Ph1、Ph2，偏斜照明，明场电动光圈: (0%~100%)。 5. 防震结构平台：采用由减震器承托的浮动结构，大幅减轻外部振动。 6. 电动物镜转器≥6个，一键倍率切换，物镜。 7. 荧光通道≥4个，通道荧光电动转换（切换时自动关闭激发光） DAPI：激发360/40 nm，吸收460/50 nm，二向色镜400 nm GFP：激发470/40 nm，吸收525/50 nm，二向色镜495nm TRITC：激发545/25 nm，吸收605/70 nm，二向色镜565 nm CY5：激发620/60 nm，吸收700/75 nm，二向色镜660 nm 8. 荧光淬灭保护模式：在进行平台移动、调焦以及更改曝光时间时瞬间照射激发光，其余时间自动关闭激发光，极大限度减少荧光淬灭降低光毒性。 9. 宏观导航：仅需点击载物台所对应的映射图像，即可快速移动到目标观察位置，支持切片，多孔板，培养皿等各类样本。 10. 自动对焦：一键自动对焦，快速移动Z轴，自动扫描焦平面。 11. 快速全副对焦：一键快速超景深全副对焦，瞬间将不同焦平面的画面叠加，Z轴步进自动根据不同倍率调整。 12. 多点Memo：一键记录当前视野的XY轴位置，最多可记录≥99个视野位置，点击即可移动至相应视野。 13. 视野定位：可将自动框选低倍率或拼接后拍摄的整体视野自动框选出高倍率拍摄的局部视野。 14. 黑白平衡：一键自动设置，手动设置。 15. 再现拍摄：通过读取图像或拍摄条件即可快速再现相同拍摄条件下的实时图像。 16. 观察软件：多色叠加拍摄，标尺显示，电动转化器，电动平台控制。 17. 图像分析处理功能：手动拼接、祛霾、图像叠加、全副对焦、标尺添加、添加批注。 18. 导航：可制作导航图，单键点击所选观察位置即可移动到相应视野区域。 19. Z-Stack：通过设置上限和下限的方式层扫拍摄，Z轴步进≤100nm。 20. 多点多条件拍摄：可设置存储数≥900点，各点可分配不同拍摄条件，按照设置点位自动拍摄。 21. 拼接平面定义：通过选择不同焦平面，定义拼接样品的平面度，在拼接过程中Z轴会根据样品平面度的起伏做Z轴位置的自动调整拍摄。 22. 超景深全景图像拼接：拼接的同时也可进行Z-Stack拍摄，可进行≥23亿像素的无缝高清全自动图像拼接，实现平面起伏样本和较厚样本的3D拼接。 |  |  |  |

附件;3体视显微镜

| 仪器设备中文名称 |  | 体视显微镜 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备外文名称 |  | stereomicroscope |  |  |
| 预算价格人民币 |  | 53万元/台 |  |  |
| 申购学院 |  | 农学院 |  |  |
| 申购结果 |  | 拟同意 |  |  |
| 申购数量 |  | 1 | 是否进口设备 | 是☑ 否□ |
| 主要 技术 指标 | 1、体视荧光显微镜，连续变倍，编码，变倍比≥20.5:1,变倍范围≥7.8-160倍 2、三目镜镜筒，分光比100%/0%，视场≥23mm； 3、10倍目镜，视场数≥23mm，屈光度可调 4、1.0倍复消色差物镜，工作距离≥61.5mm;, 5、420mm聚焦机构，粗微调聚焦装置 6、LED透射光底座,内置可调光阑元件， 7、双臂鹅颈光纤照明，2个LED灯， 控制单元位于独立鹅颈上； 8、采用荧光激发和荧光发射不同光路的三光路设计，完全分离激发光与荧光，实现荧光信号与背景的干净分离，RFP 9、电动4位荧光块转盘； 四组窄带荧光块； CFP excitation filter 436/20 nm， emission filter 480/40 nm GFP excitation filter 470/40 nm， emission filter 525/50 nm YFP excitation filter 500/20 nm, emission filter 535/30 nm mCherry excitation filter 560/40 nm, emission filter ET630/75 nm 10、同品牌彩色科研级CMOS相机： 物理分辨率：3200x 2200 (7 Megapixel) 像素点面积：4.5 µm x 4.5 µm 曝光时间：1 ms - 30 s 动态范围：>72 dB 位深： 8Biit， 12Bit and 16Bit modes 11、同品牌成像分析软件: 11.1 完整的图像查看器，包括注释，图像覆盖，图像画廊和图像比较， 11.2 图像处理和测量:调整每张图像的对比度、亮度和伽马值; 合并、裁剪和图像算法;强度、长度和面积测量; 11.3多通道采集: 每个实验可定义多个采集通道。每一个获取通道可以用不同的对比技术和不同的方法来定义采集参数,采集之后自动化进行多通道合并。 |  |  |  |
| 主要 功能 | 主要功能包括荧光观察和明场观察，适用于多种领域的研究和应用。 |  |  |  |
| 应用 范围 | 生物研究、工业检测、医学研究，适用于动植物个体或器官的观察。如斑马鱼胚胎或幼鱼、线虫、果蝇、青鳉、非洲爪蟾、烟草、拟南芥等多种模式生物的成像。在生物医学领域，用于动物解剖、肝脏、脑片等组织器官以及线虫，斑马鱼等生物的全貌形态学观察和特异荧光表达 |  |  |  |