附件：1、高性能磁共振微观分析仪主要技术参数

| 仪器设备中文名称 |  | 高性能磁共振微观分析仪 |
| --- | --- | --- |
| 仪器设备外文名称 |  | Magnetic Resonance Micro-structure Imaging Analyzer |
| 预算金额人民币 |  | 109万元/台 |
| 申购学院 |  | 水利与土木工程学院 |
| 申购结果 |  | 拟同意 |
| 主要 技术 指标 | 1）磁体材料永磁体，对应磁场强度为0.3T±0.03T； （2）磁场均匀度为≤50 ppm。外部漏磁场在主磁场方向1米范围内小于5 Gauss； （3）控制磁体和测量探头温度为恒温32±2℃，温度精度范围为 ±0.01℃。磁场稳定性 ≤ 300Hz/Hour； （4）1英寸探头内径≥30 mm，有效样品检测范围≥Ø25.4 mm×H60 mm，最短回波时间60微秒；2英寸探头内径≥50mm, 有效样品检测范围≥Ø50.8 mm×H100 mm，最短回波时间150 微秒； （5）功率放大器：最大功率≥250瓦； （6）射频接收器：最大采样带宽不低于2000 kHz。CPMG序列单次扫描采集最大回波个数不小于200,000个； （7）噪声水平：单次扫描时，时域噪声均方根值（RMS，Root Mean Square）不高于0.5 微伏； （8）脉冲宽度精度：±10ns； （9）连接方式：电子谱仪可以通过多种方式进行数据传输，包括有线连接方式、千兆以太网及USB模式。配备网页版操作系统，可实现远程多用户端对于核磁设备的控制操作； （10）需具备脉冲序列可编辑功能，满足客户在终端进行新型脉冲序列的设计、编写与实现功能； （11）分析软件一套，至少配备Fid、SE、IR、SR、CPMG、IR-CPMG等脉冲序列； （12）三维磁共振成像线圈，三轴梯度线圈非线性度≤3.5%；核磁共振成像软件一套：软件中具备SE、HSE、Spiral-SPRITE、Conical-SPRITE等成像序列，可实现二维、三维成像； （13）提供单机版核磁共振图像处理软件、核磁共振数据处理软件，可以在任意一台windows电脑可使用，离线条件下对实验数据进行后处理。 |  |
| 主要 功能 | 1.磁共振微观成像分析仪采用12MHz的工作频率，具备良好的温度稳定性，可实现对于最大直径50mm的圆柱体样品的核磁测量，获取样品的微观孔隙结构、水分分布信息，测量样品不同层位的含水率、水分分布变化，属于目前低场磁共振成像领域领先的科学仪器设备。 该设备可以快速、精准、无损的测量样品的微观孔隙结构和孔隙内水分含量、赋存状态、运移规律，可以以成像的方式测量样品不同深度层位的含水率和水分分布状态，适用于研究岩土材料的内部微观结构特征。 |  |

2、电液伺服疲劳试验机

| 仪器设备中文名称 |  | 电液伺服疲劳试验机 |
| --- | --- | --- |
| 仪器设备外文名称 |  | Electro-Hydraulic Servo Fatigue Testing Machine |
| 预算金额人民币 |  | 70万元/台 |
| 申购学院 |  | 水利与土木工程学院 |
| 申购结果 |  | 拟同意 |
| 主要 技术 指标 | 1.最大试验力(kN)：500。 2.试验力测量范围(kN)(2%～100%FS)：10～500。 3.试验力示值静态精度：±0.5%。 4.试验力示值动态精度：±1.5%。 5.位移测量范围(mm)：0～150(±75)。 6.位移测量分辨力(mm)：0.001。 7.位移测量示值相对误差：±0.5%。 8.试验频率(Hz)（参考幅频特性曲线）：0.01～60。 9.标准机型垂直空间A(mm)：380~2050。 10.T型台厚度B(mm)：220。 11.标准机型主机总高H(mm)：3990。 12.立柱净间距C(mm)：760。 13.主机总宽E(mm)：1300。 14.标准机型立柱高I(mm)：3010。 15.力传感器距工作台面高J(mm)：307。 16.T型台长度F(mm)：1100。 17.17，刚度N/m：7.8×108。 18.标准机型重量(kg)：约4050。 19.油源额定流量（L/min）：100。 20.额定压力(MPa)：21。 噪音（dB）：约67。 |  |
| 主要 功能 | （试验机由电气控制器、伺服阀、负荷传感器、位移传感器与计算机共同组成闭环伺服控制系统，实现力、变形、位移PID控制，并自动测量试验力、位移、变形等试验参数。试验过程全部纳入计算机控制，为科研院所、冶金建筑、国防军工、高等院校、机械制造、交通运输等行业提供理想的疲劳试验解决方案。 |  |