附件;气相色谱仪

	仪器设备中文名称
	气相色谱仪

	仪器设备外文名称
	Gas Chromatograph

	设备价格人民币
	35万元/台

	申购学院
	资源环境学院

	申购结果
	拟同意

	主要
技术
指标
	   1.  气相色谱仪主机性能:
1.1.  仪器主机上面配置配嵌入式一体化液晶彩色触摸电容屏，能够查看仪器状态、设置仪器参数，能够进行衬管、隔垫的维护更换操作指引；
1.2.  可实现远程控制功能：在不通过PC的情况，无需额外软件，通过手机或平板电脑可以直接访问GC，修改方法，建立序列，维护仪器，查看仪器状态等
1.3.  早期预防维护，可同时监控45个监测点，实时监控仪器部件和耗材的使用情况，及时提醒维护；
1.4.  仪器面板具有不小于4英寸触摸屏，可以实时访问仪器状态，配置和流路信息；
2.  柱温箱
2.1.温度范围：室温以上10˚C～425˚C，温度设置分辨率：0.1°C  ；
2.2.最大升温速率：≥75℃/min；
2.3. 温度稳定性：当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C
2.4. 程序升温：≥32阶33恒温平台；
3.   氢火焰离子化检测器
3.1.具有自动灭火检测功能
3.2. 最低检测限：CH4：≤ 0.2ppm , CO2 ≤0.4ppm
3.3. 动态范围：>107
3.4.  采样频率：≥1000Hz
3.5.  最高操作温度：≥425°C
3.6.  GC Assist 可以同时采集和监控FID检测器信号，检测器温度，检测器燃气流量，检测器助燃气流量4个不同通道的数据和报告，实施监控仪器的状态;
4. 电子捕获检测器
4.1. EPC电子压力/流量控制;
4.2. 安装隐含阳极和大体积流速，防止污染；
4.3. 最高使用温度：≤400℃；
4.4. 最低检测限：N2O≤ 100ppb；
4.5. 最高数据采集速率：≥1000 Hz;
4.6. 动态范围：>104（林丹）;
4.7.  GC Assist 可以同时采集和监控ECD检测器信号，检测器温度，检测器尾吹气压力，检测器尾吹气流量4个不同通道的数据和报告，实施监控仪器的状态;
5. 仪器软件技术要求
5.1. 采用工作站软件，使用图形化的用户界面，方便仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定；
5.2.早期维护预警：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护；
5.3 原装中、英文工作站软件可选，软件图像化，灵活简单，操作易学。
[bookmark: RANGE!F59]5.4. 独特的远程诊断功能、错误检查和显示功能。
5.5 可实现自动化气袋连续进样；
5.5.数据处理系统：配置不低于：21寸显示器，分辨率建议 1920 x 1080，内存8G及以上，win10/11，企业版(21H2)或专业版  (21H2），64位，10代以上i5 四核及以上，固态硬盘500G+机械硬盘1TB；

	主要
功能
	用于对气体样品中的甲烷（CH₄）、二氧化碳（CO₂）和氧化亚氮（N₂O）主要温室气体进行分离、定性与定量分析；配置气体进样阀、专用分析柱、镍转化炉、氢火焰离子化检测器和电子捕获检测器，可实现多组分自动切换、同步检测及痕量分析，并具备数据采集、校准、计算、统计和报告输出功能。
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[bookmark: _GoBack]附件：单四级杆质谱仪
	仪器设备中文名称
	单四级杆质谱仪

	仪器设备外文名称
	Single Quadrupole Mass Spectrometer

	设备价格人民币
	39万元

	申购学院
	资源环境学院

	申购结果
	拟同意

	主要
技术
指标
	1.离子源
1.1无线式组装离子源，一体化设计，推斥极、离子盒、源透镜和RF透镜必须整合在单一的套筒内，以方便日常维护快速拆卸离子源。（提供离子源照片证明）
1.2 无镀层的惰性材料，离子源独立加热控制，温度最高可到350℃，减少维护，增加运行时间。
1.3 必须具备除源加热器之外的独立透镜加热器，独立的透镜加热器必须能给透镜和弯曲的离子光学通道额外提供加热，以减少复杂基质对透镜的污染，延长维护周期。
1.4 必须具有独立的RF透镜，能够有效消除四极杆边缘场效应，同时具有防止四极杆污染的功能。
1.5 精确调节的灯丝发射电流最大可到350 µA。
1.6可升级质谱在开机且保持真空状态下，无需关机卸真空，2分钟内可将离子源取出，非采用带有自清洁功能功能离子源以方便后期维护。
1.7 可升级质谱在开机且保持真空状态下，进样口与质谱传输线接口采用色谱柱直联方式，无须增加任何接口或附件（如两通或三通接头、阻尼空柱等）即可实现无需停机卸真空，直接更换色谱柱功能。
2.“S”型弯曲的离子光学通道
2.1 在离子源和四极杆之间必须配备可加热S型离轴的离子光学通道，有效去除中性噪音及增强系统耐用性。（提供官方彩页证明材料）
2.2 S型离子光学通道必须采用离轴式光学设计以提升低浓度检测定量，同时能够保护主四极杆不受污染。
2.3 S型离子光学通道与离子源通过RF透镜直接接触，在仪器实际使用中，RF透镜与S型离子光学通道过四个保护鞘接触，同时加载电压，避免S型离子光学通道受到污染。
3.四极杆质量分析器
3.1 配备高精度全金属钼四极杆非石英镀金材质，可清洗打磨，不采用加热和控温即可实现≤0.1u/48h质量稳定性。（提供官方彩页证明）
3.2 质量数范围：最高可达1100 u。
3.3 分辨率：全质量范围内单位质量分辨。
4.扫描速度：20000 u/s。
5.采集速率
5.1 SIM模式，采集速率≥240 scans/sec
5.2 全扫描模式（扫描范围≥125u），采集速率≥97 scans/sec。
6.灯丝：
6.1 电离能量范围：最高可设置150ev
6.2一体化的、同方向双灯丝设计，有效调节发射电流，具有透镜保护，不受样品电离时的污染，提高灯丝使用寿命。
7.检测器系统：
7.1  检测系统，配置离轴 10 kV 打拿极、离散打拿极电子倍增器和静电计，线性动态范围 >107（0-110 μA）。
7.2 提供宽达9个数量级的电子动态范围
8.灵敏度（使用He气做载气）：
8.1 EI 全扫描，1pg/µL八氟萘 进样1µL，扫描范围50-300u，S/N ≥ 1500:1 (mass 272，RMS)   。
8.2 仪器检出限（IDL）≤ 10 fg，（100 fg OFN 八次连续不分流进样，监测 m/z 272 离子的峰面积，置信区间为 99％）。   
9.质谱顶部有透明玻璃视窗，可通过窗口方便的观测质谱硬件。
10.数据采集及数据处理
10.1 必须支持如下扫描模式：全扫描(Full Scan), 特征离子扫描(SIM),定时-选择离子扫描 (Timed-SIM)，可进行全扫描，选择离子扫描，全扫描/选择离子扫描同时进行（Full Scan/SIM）, 定时-选择离子扫描(Timed-SIM)，全扫描/定时-选择离子扫描同时进行（Full Scan/Timed-SIM）。
10.2具有AutoSIM和Timed-SIM功能（即根据全扫描自动生成SIM定量离子和保留时间的方法，并根据每个分析物的保留时间自动分配以该化合物保留时间为中心的SIM片段采集方法）。
11.数据处理软件及谱库
11.1 原装软件，支持一款软件直接控制气相及质谱，直接控制质谱及执行调谐操作，无需其他插件。
11.2 可同时支持 Oracle和SQL Server数据库，保障数据安全。
11.3 采集，定性，定量必须由同一软件实现，不可由不同软件分别实现。

	主要
功能
	1、适用于复杂混合物中挥发性及半挥发性有机化合物的高效分离、定性鉴定与定量分析。
2、适用于超痕量有机物的高灵敏度检测与多残留筛查分析。
3、适用于沸点较低、热稳定性较好的小分子化合物的检测。
4、适用于借助化学衍生化技术拓展至非挥发性/极性代谢物的定性定量分析。
5、适用于结合标准谱库进行未知物的快速匹配鉴定与结构解析。




