
附件 

	仪器设备中文名称
	高效液相色谱

	仪器设备外文名称
	High Performance Liquid Chromatography（HPLC）

	预算价格人民币
	40万元/台

	申购学院
	工程学院

	申购结果
	拟同意

	主要

技术

指标
	1.工作条件

1.1.电源：220V + 10%， 50 - 60 Hz AC，4000 W

1.2.温度：4-55℃ 

1.3.相对湿度：<95%

2.四元泵系统

2.1.四元泵，内置真空脱气机，在线柱塞清洗装置；

2.2.串联式双柱塞往复泵，20-100uL自动连续可变冲程；

2.3.流量范围：0-10.0mL/min，递增率0.001mL/min；

2.4.流量精度：<0.07%RSD ；

2.5.压力范围：0-600bar；

2.6.可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择；

2.7.四通道真空在线脱气机

3.自动进样器

3.1.样品容量：一个130位2mL样品盘；

3.2.进样范围：0.1~100L；

3.3.交叉污染：<0.005%；

3.4.控制功能：进样体积，自动洗针程序，柱前自动衍生程序，柱前样品自动稀释， 自动混合，取样及进样速率

3.5.压力范围： 0-600bar

4.多功能柱温箱

4.1.柱温范围：双区独立控温，室温以下10℃~84℃，可半导体降温；

4.2.控温精度：±0.15℃ 

4.3.控温准确度：±0.5℃

4.4.箱容量：同时放置8根10 cm长或者4根30 cm长的色谱柱；

5.示差折光检测器

5.1.短期噪音：≤±1.25*10-9 RIU；

5.2.漂移：≤200 * 10-9 RIU/hr；

5.3.示差折光范围：1.00–1.75；

5.4.流通池：8 µL，最大耐压5bar；

5.5.温度范围：室温+5°C to 55°C；

5.6.采样速率：74Hz；

5.7.pH 范围：2.3–9.5；

5.8.阀功能：自动排气阀和自动溶剂回收阀；

6.可变波长紫外检测器

6.1.氘灯；

6.2.190-600nm；

6.3.短期噪音：≤± 0.25*10-5 AU；

6.4.漂移：≤1*10-4 AU/hr；

6.5.采集速率：≥120Hz；

6.6.狭缝宽度：6.5nm；

7.软件系统

7.1.全新报告方式，批处理浏览色谱图，能够快速组织和查看结果。

7.2.自动分析功能，可自动采样、数据处理和生成报告。

7.3.色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）；

数据处理系统：≥ 21寸显示器，分辨率建议 1920 x 1080，内存建议16G及以上，win11，企业版或专业版，64位，12代以上i5 四核及以上，固态硬盘500G+机械硬盘1TB

	主要

功能
	用于农作物秸秆为代表的农业废弃物催化转化实验中，难以气化产物的定量检测。其中，紫外检测器可以检测呋喃类（糠醛、5-羟甲基糠醛等）、有机酸类（甲酸、乳酸、乙酰丙酸、丁二酸等）的含量；示差检测器主要检测糖类（葡萄糖、木糖等）等的含量。搭配凝胶色谱柱（GPC）时，示差检测器也可以进行产物分子量测定。

	应用

范围
	该设备主要用于农业废弃物的高值化利用研究中，在废弃物处理、催化工程、材料工程、高分子工程等多学科的研究中都可以得到应用，可促进学科交叉合作

	共享

学科
	化学工程与技术、生物质能源与材料、化学、环境科学与工程、材料科学与工程等


- 4 -
- 3 -

