附件：

| 仪器设备中文名称 |  | 全自动生长曲线分析仪 |
| --- | --- | --- |
| 仪器设备外文名称 |  | Automatic Growth Curve Analyzer |
| 设备金额人民币 |  | 47万元/台 |
| 申购学院 |  | 兽医学院 |
| 申购结果 |  | 拟同意申购 |
| 主要 技术 指标 | 1、培养时间：1～1600小时。 2、可同时自动进行200个样品的培养和测试，蜂窝培养板不会在培养过程中产生拐角效应，并且有盖，培养容量：2块微孔板，200个孔，孔的容积为400 μL。培养板的孔高度为1cm，是标准光程。 3、内置的宽波段滤光片能够排除培养基颜色变化对OD值的干扰。 4、每个样品可同时检测3个不同波长的OD值变化。 5、培养系统允许自由选择和设计培养基成分和pH等条件。 6、独特的双重加热技术，能够对样品和盖同时加热或制冷，消除了盖的冷凝效应，同时孔内的温度梯度总是恒定为±0.1℃，确保测量值精确。 7、计算数据：斜率、面积、起始和重点的OD值，最大和最小OD值，检测时间。 8、符合IEC 1010-1。 9、线性范围：0.0～4.0 A（400-800nm）、0.0～3.0 A（350-400nm）。 10、噪音：最大0.002A。 11、最大漂移：0.003A。 12、分辨率：0.001A。 13、光源：氙气闪光灯，寿命长达10年。 14、波长范围：350～800nm。 15、滤光片（3个）：405nm、600nm和WB（宽波段滤光片400-600nm，用于测量浊度），还可付费另外定做5个波段的滤光片。 16、带宽：3-10nm。 17、振荡方式：线性振荡、旋转式振荡、8字形旋转式振荡，并可设置如测量前振荡、测量后振荡、测量前后振荡、一直振荡至实验结束、间歇性振荡五种振荡类型，同时可设置振幅跟振荡速度，以满足不同微生物生长需求。 18、主机有进/出气口，培养箱内可进/出O2（1～19%）、CO2（0～20%）气体。 19、培养和测量温度范围：15～65℃。低温可比环境温度低9℃，最高温度为65℃。精度±0.1℃。 20、设备系统运行过程中可改变10次培养温度，适用于微生物培养温度阶段性变化的实验。 |  |
| 主要 功能 | 全自动生长曲线分析仪能够1次200个样品地高通量筛选目的菌株，并能够在短时间内迅速完成生长条件优化的工作，因为全自动生长曲线分析仪能够全自动日夜工作、同时培养和检测。例如可以在下午加样后启动全自动生长曲线分析仪，第2天上午就能够得到所有200个样品的Excel形式和生长曲线形式的实验结果，实际上是仪器完成了繁重的熬夜加班工作，并大大加快研究进度。 |  |
| 应用 范围 | 在线实时监测微生物生长、菌株高通量筛选、培养条件优化、基因表达调控、物质降解代谢、物质的生物毒性/活性研究的仪器。 |  |
| 共享 学科 | 微生物学、食品微生物学、工业微生物学、发酵工程学、环境科学、医学、药学等。 |  |