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	仪器设备中文名称
	多功能酶标仪

	仪器设备外文名称
	Multimode microplate reader

	设备金额人民币
	41万元/台

	申购学院
	兽医学院

	申购结果
	拟同意申购

	主要
技术
指标
	1.工作条件：温度：4-30℃，电压：100-240V，50/60Hz
2.仪器具备的检测功能：荧光顶板及底部检测，时间分辨荧光检测，发光检测，紫外/可见吸收光检测（基于光栅光路），荧光光谱扫描检测；且后续可升级为两套完全独立的光路系统：即滤光片光路系统，顶底部的四光栅检测光路系统。
3.吸收光模式：3.1光源：高能量氙闪灯；
3.2波长选择：连续波长双光栅，一次最多可进行6种波长测量；
3.3波长范围：230-999 nm，1 nm 步进；
3.4检测范围：0－4.000OD；
3.5分辨率：0.0001OD
4.荧光检测功能顶部检测模式：4.1双光栅单色器灵敏度：2.5 pM 荧光素（0.25 fmol/孔384孔板）；
4.2荧光检测器：PMT 检测（光子整合PMT）；
4.3光栅带宽9-50nm连续可调
5.吸收光检测模块具有光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm光路径长度，校正误差，无须标准曲线即可准确定量。
6.发光模式：6.1发光检测模式：闪光、辉光、发光扫描BRET等；
6.2发光检测灵敏度：（ATP）：光栅系统20 amol /孔 ATP闪光分析（96孔）；
7.跳跃加样及检测：可对孔板内任意孔实现跳跃加样及检测；
8.设定高度调整方式：自动Z轴调整，≤0.1mm步进孔域扫描方式：可进行高精度孔域扫描，最多可选99×99点矩阵扫描，并可根据样品形状选择扫描区域大小，扫描结果可以一键导出至Excel表格，并可根据扫描结果给出模拟热感图。 
9.检测速度：96孔≤11秒，384孔≤22秒；
10.检测震荡模式：线性，轨道，双轨道；
11.孔板类型：兼容6、12、24、48、96、384孔标准平底、圆底及V-型底微孔板，及16通道或48通道的超微量检测板，并可进行加盖检测；
12.温度控制范围：环境以上4℃至70℃，温度偏差±0.5℃。顶底部存在温度梯度差，可较好防止冷凝水产生。 
13.线性范围：荧光≥7个数量级，发光≥6个数量级，具有动态扩展功能；
14.孔板移动延迟时间：0-2550ms，有效降低孔板移动产生波动对数据检测所产生的影响；单点数据检测次数：1-255次/单个数据点，提高数据检测稳定性。检测器：光子整合PMT，可手动调整或自动调整PMT增益。
15.软件功能要求：15.1可自动切换检测模式； 
15.2可自动绘制标准曲线； 
15.3可进行数据追踪并对单孔或多孔进行程序编辑；
15.4可对原始数据进行运算。可进行自动背景扣除、根据标准曲线自动运算样品浓度、可运算动力学反应速率、可进行EC50、3D扫描和Z-Prime等统计学分析。
16.配置要求：16.1多功能酶标仪主机1台（内置紫外-可见连续波长吸收光模块、荧光顶板及底板模块、荧光光谱扫描模块、化学发光模块、时间分辨荧光模块、温控震荡模块）
16.2 16通道超微量检测板1套
16.3中文软件1套及全面的仪器使用说明书 1份
16.4工作站1套

	主要
功能
	多功能酶标仪是科学研究中不可或缺的研究工具，应用主要分吸收光检测，荧光检测和发光检测、荧光能量共振转移等三大方面，实验者可依据不同的实验检测手段选择不同功能的多功能酶标仪。单一的酶标功能已经很难满足实验者的实验要求，很多实验室是吸收光，荧光和发光都要使用。而近几年在药物开发、生物材料相关研究等需要用到多功能酶标仪更高级的功能，因此只测OD值的吸收光酶标仪已无法满足科室的实验应用，荧光和化学发光等高级检测功能对于平台来讲也是不可或缺的。
从各种论文、论著等相关资料中可以看到，随着新技术和新的分析手段的发展以及微孔板制式的不断变化，多功能酶标仪已经成为一种强有力的研究工具。

	应用
范围
	目前多功能酶标仪的应用非常广泛，可以开展分子生物学、细胞学领域的各类研究。在食品和药品检测中，多功能酶标仪具有十分重要的作用。其中ELISA/酶学动力学检测、荧光PicoGreen精确DNA分析、化学发光毒性检测、细胞活性/酶活性/细胞毒性检测等，在药物检测中应用十分广泛，其中有很多药典规定的检测方法，必须要多功能酶标仪来完成。因此，我们平台急需一台这种具有多个功能的酶标仪。

	共享
学科
	细胞生物学、分子生物学、农学、林学、环境科学、食品科学、畜牧兽医学、材料科学与工程、化学等学科领域。
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