附件：高性能光谱测试系统

| 仪器设备中文名称 |  | 高性能光谱测试系统 |
| --- | --- | --- |
| 仪器设备外文名称 |  | High-performance Spectral Testing System |
| 预算价格人民币 |  | 83万元/台 |
| 申购学院 |  | 食品学院 |
| 申购结果 |  | 拟同意 |
| 主要 技术 指标 | 1、光谱仪 1.1 光谱仪整个焦平面零像散设计，避免多光纤输入信号串扰，支持多通道光纤阵列输入成谱 1.2 焦距≤320mm 1.3 相对孔径：f/4.6 1.4 焦平面尺寸≥27 x 22mm，可充分利用面阵探测器的感光面积 1.5 光谱分辨率： ≤0.05nm ( 1200g/mm 光栅，10um狭缝，PMT探测器) ≤0.08nm (1200g/mm 光栅，10um狭缝，20um像素，CCD探测器) 1.6光栅面积≥68mm x 68mm 1.7 波长重复性≤±0.015nm 1.8扫描步长≤0.002nm/步 1.9杂散光抑制比≤1 x 10-5 2、CCD探测器 2.1传感器类型：背照式、深耗尽型带eXcelon技术，能有效提高紫外至近红外波段的量子效率。 2.2光谱范围：250nm-1050nm 2.3 1340x100像素 2.4 像素尺寸20um x 20um 2.5 传感器尺寸26.8mm x 2mm 2.6 600nm至900nm波段量子效率峰值＞85% 2.7制冷温度≤-70℃ 3、软件 提供系统各个部件的控制、数据采集、数据处理和存储功能 |  |
| 主要 功能 | 主要用于测试样品的光致发光光谱和拉曼光谱。 |  |
| 应用 范围 | 可应用于无机材料、半导体材料、碳材料、食品安全、化学化工、生物医学、刑侦、文博、地质、环境等领域。 |  |
| 共享 学科 | 材料科学与工程、食品科学与工程、生物学、环境科学与工程、光学工程、化学、医学、地质学、新能源科学与工程等。 |  |