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	仪器设备中文名称
	高性能光谱测试系统

	仪器设备外文名称
	High-performance Spectral Testing System

	预算价格人民币
	83万元/台

	申购学院
	食品学院

	申购结果
	拟同意

	主要
技术
指标
	[bookmark: OLE_LINK12]1、光谱仪
1.1 光谱仪整个焦平面零像散设计，避免多光纤输入信号串扰，支持多通道光纤阵列输入成谱
1.2 焦距≤320mm
1.3 相对孔径：f/4.6
1.4 焦平面尺寸≥27 x 22mm，可充分利用面阵探测器的感光面积
1.5 光谱分辨率：
[bookmark: OLE_LINK2]≤0.05nm ( 1200g/mm 光栅，10um狭缝，PMT探测器)
≤0.08nm (1200g/mm 光栅，10um狭缝，20um像素，CCD探测器)
1.6光栅面积≥68mm x 68mm
[bookmark: OLE_LINK3]1.7 波长重复性≤±0.015nm
1.8扫描步长≤0.002nm/步
[bookmark: OLE_LINK8]1.9杂散光抑制比≤1 x 10-5
2、CCD探测器
2.1传感器类型：背照式、深耗尽型带eXcelon技术，能有效提高紫外至近红外波段的量子效率。
2.2光谱范围：250nm-1050nm
2.3 1340x100像素
2.4 像素尺寸20um x 20um 
2.5 传感器尺寸26.8mm x 2mm
2.6 600nm至900nm波段量子效率峰值＞85%
2.7制冷温度≤-70℃
3、软件
提供系统各个部件的控制、数据采集、数据处理和存储功能




	主要
功能
	主要用于测试样品的光致发光光谱和拉曼光谱。

	应用
范围
	可应用于无机材料、半导体材料、碳材料、食品安全、化学化工、生物医学、刑侦、文博、地质、环境等领域。

	共享
学科
	材料科学与工程、食品科学与工程、生物学、环境科学与工程、光学工程、化学、医学、地质学、新能源科学与工程等。
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